## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心 医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：供应商（生产厂家）名称+成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研明细表）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 过保后维保全保方案价格（按照报价的百分比进行填报）（%） | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
1 | 病原生信分析系统 | 1 | 37 | 37 | 1.病原测序数据分析软件获得NMPA批准的医疗器械注册证，可分析的病原体包括细菌、支原体、衣原体、立克次氏体、螺旋体、寄生虫、真菌、病毒等。分析系统有分析新发、罕见、跨物种传播病原体的成功案例，并能提供新冠、炭疽等病原相关报告。分析系统具有质量监控模块，对实验参数（如提取浓度、文库浓度）、测序参数（数据量、Q30等）、室内质控（如NC检出情况）、运营指标（如样本检测周期、单样本解读时间等）等数据进行监控与预警。 2.分析系统具备株系分型功能，搭建专属的临床株系生信分析流程，可鉴定病原体至株系水平，区分试剂背景株系、临床株系等，实现病原试剂背景株系与临床株系区分。分析系统具有统计功能模块，可对样本量来源（如送检科室、样本类型）与送检趋势、病原阳性率与病原谱、耐药基因与毒力基因、常见流行病原（如新冠病毒、肺炎支原体等）趋势与株系进行统计，支持原始数据导出个性化分析。 3.检测范围：可检测细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体等。 4.需配套提供保障实验全流程顺利运行的设备，包括但不限于样本前处理设备，高通量测序仪等。 | 病原生信分析系统 1套。 | 3年 | 国产
2 | 生物显微镜（荧光显微镜带FISH系统） | 1 | 45 | 45 | 1.具备无限远校正光学系统，支持明场、荧光观察，并可升级暗视野、相差、偏光等多种观察方式，满足复杂研究需求。 2.配备低手位全陶瓷载物台与同轴粗微调焦系统，具备载物台高度/松紧度可调、粗调扭矩可调及精细对焦能力。 3.目镜筒倾角与前后伸缩可调，适应不同坐姿；内置LED智能照明，并配置数码连接专用接口，为舒适观察和图像采集奠定基础。 4.搭载长寿命LED荧光光源与≥6工位滤色镜转盘，具备荧光噪声消除机构，专为FISH诊断等多色荧光观察与分析设计。 5.配备≥600万像素CMOS摄像头，支持多色荧光图像的叠加合成、景深叠加、自动信号识别计数及背景优化等高级图像处理功能。 6.内置数据库支持病例资料管理、复合条件查询统计，并具备开放式图文报告设计功能，可自动生成一体化诊断报告。 7.支持与医院LIS/HIS/PACS系统对接。 | 1、生物显微镜主机1台。 2、载物台1个。 3、人机工程学目镜筒1个。 4、目镜2个。 5、聚光镜1个。 6、荧光附件1套。 7、4倍、10倍、20倍、40倍、100倍半复消色差物镜1套。 9、荧光光源1套。 10、红、绿、蓝及红绿双通滤光块1套。 11、FISH专用相机和分析软件1套。 | 3年 | 国产
3 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 15 | 15 | 1.用于血药浓度检测。 2.、可检测项目：万古霉素、伏立康唑、利奈唑胺、他克莫司、环孢霉素、地高辛、茶碱、丙戊酸、卡马西平、苯妥因、甲氨蝶呤、紫杉醇、5-氟尿嘧啶等。 3.可连接LIS系统。 4.样本要求：人体的血清、血浆、全血、尿液样本等。 5.检测速度可达200T/H，样本位：50—70个，试剂位≥20个。 | 1.化学发光免疫分析仪1台。 2.手持式条码仪1个。 | 3年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：