## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：商家（生产厂家）名称+成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研明细表）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 过保后维保全保方案价格（按照报价的百分比进行填报）（%） | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
1 | 数字移动式C形臂 X射线机 | 1 | 150 | 150 | 1.主机与工作站分体设计；C臂具备垂直升降（≥400mm）、水平移动（≥200mm）、轴向旋转（±180°）、沿轨道大角度旋转（≥190°）及电动SID调节五维电动运动。 2.C臂开口径≥900mm，平板至焦点距离大≥1100mm，探测器可电动升降≥100mm，为复杂手术体位提供充足空间。 3.配备大尺寸非晶硅平板探测器（≥30cm×30cm），高分辨率（矩阵≥1900×1900，像素≥150µm），支持高清透视与摄影。 4.支持等中心三维扫描，旋转角度≥190°，采集帧数≥100帧，可自动生成高分辨率三维容积图像及各向断层图像。 5.工作站具备MPR（任意面重建）、MIP、MAR（金属伪影削减）等后处理功能，支持图像自由浏览、测量及DICOM导出。 6.智能定位与安全控制：配备双向激光定位、无射线预览、虚拟滤线栅；关键方位运动采用电磁控制，C臂旋转部分无外露电缆，便于消毒。 7.大尺寸双屏触控交互：主机台车配≥27英寸显示器，工作站配≥34英寸显示器；另设≥12英寸触控屏，可同步显示并操控曝光、图像处理。 8.高性能X射线系统：采用高频发生器，球管热容量≥600KJ，焦点≤0.6mm，满足长时间手术的摄影与透视需求。 9.便捷数据管理与扩展：工作站内置大容量存储，具备刻录、USB导出及DICOM功能；预留三维导航接口，支持与骨科机器人连接。 10.人性化操作配置：配备双曝光脚闸、手持运动控制器及UPS不间断电源，保障操作安全、灵活与连续。 | 1.五维电动等中心移动C形臂主机架 1套 2.高频高压X射线发生器和高频逆变电源 1套 3.≥30cm×30cm非晶硅平板探测器 1套 4.采集工作站 1套 5.≥34英寸彩色医用液晶显示器 1台 6.机身≥27英寸彩色医用液晶显示器 1台 7.≥12.5英寸彩色医用级触控屏 1台 8.密纹滤线栅 1个 9.电动可调式限束器 1套 10.手持机械运动控制器 1个 11.曝光脚闸 1套 12.三维导航连接口 1套 | 3年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：