## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：商家（生产厂家）名称+成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研明细表）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 过保后维保全保方案价格（按照报价的百分比进行填报）（%） | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
1 | 红外光灸疗机 | 2 | 1.8 | 3.6 | 1、双通道输出。 2、安全类型：I类，B型；电源：AC220V ，频率：50Hz；额定输入功率：1500VA； 3、主机外形尺寸：长455mm，宽405mm，高980mm，允差±100mm； 4、支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm； 5、显示方式：数码管显示； 6、红外光波长范围580nm～1050nm； 7、红外光光疗档位1-3档可调； 8、光疗频率≥6档可调 9、艾灸加热温度100℃—160℃可调，允差±10℃，级差10℃； 10、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s； 11、设备具有≥两路独立的温度保护装置，当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入。当第一路保护装置失效时，治疗温度超过60℃，第二路保护装置动作切断加热电源； 12、连续工作时间≥4小时；治疗温度≤60℃； 13、工作噪音≤60dB(A)；具有防倾倒保护功能； | 1.主机 1台 2.电源线 1根 3.熔断器 2个 | 3年 | 国产
2 | 高频振动排痰系统（含排痰胸带） | 6 | 3.5 | 21 | 1、适应范围：适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。 2、压力范围：3-30mmHg，步进1mmHg，压力≥25级可调，工作频率：1-20Hz， 3、操作模式：≥8英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键 4、工作模式：≥4种模式，可预设 ≥5 组常用治疗方案（如成人术后、儿童肺炎、老年慢阻肺），设备支持定时功能，定时结束后自动停机。 5、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程钟的安全性 6、具有存储和查询患者历史治疗信息的功能 7、背心气囊类型：背心式气囊，背心尺寸分 S/M/L/XL ，内置多组叩背模块（背部≥4 组、胸部≥2 组），支持分区独立控制（可单独开启背部 / 胸部叩击），振动频率调节范围 10-60Hz，拍打力度 5-8 档可调，满足成人、儿童及慢阻肺、术后卧床等不同患者的排痰需求；背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装，背心气囊内衬选用一次性使用气囊内衬，避免交叉感染 8、空气导管配置：双空气导管，可自动锁定 | 1.主机1台 2.双空气导管2根 3.背心式气囊2件 4.线控器1个 | 3年 | 国产
3 | 肝病治疗仪 | 3 | 3.8 | 11.4 | 1、单通道输出。 2、真彩触摸屏控制面板，轻触即可响应，人机工程学设计。 3、变频电脉冲输出 （1）三种波形：连续波、疏密波、断续波 （2）每通道分别有输出Ⅰ、Ⅱ和输出Ⅲ。 （3）额定负载：500Ω。 （4）负载阻抗范围：250Ω-1000Ω。 （5）治疗仪输出：40级步进可调，双向脉冲输出。 （6）最大脉冲幅度（额定负载时）不大于 32V±30%；开路时输出电压峰值不大于 500V。 负载阻抗的阻值变化不会造成输出电压峰值的变化。 4、脉冲频率 （1）连续波频率调节范围 2.5Hz～20Hz；20 级步进可调。 （2）疏密波的疏波频率：5.0Hz，密波频率为 20.0Hz；断续波频率50.0Hz。 5、采用全程自控低频电刺激技术。 6、存储及运输，有适配的便携式推车 | 1.主机1台 2.推车1台 | 3年 | 国产
4 | 动脉输液泵 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.输注方式：动脉恒速输注，支持注射器驱动式精准输注 2.适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml（通用标准注射器） 3.流速范围：0.1ml/h-1200ml/h（分段精准可调） 4.流速分辨率：0.1ml/h，输液总量设定范围：0.1ml-9999ml，累计输注量显示：0.1ml-9999ml 5.输注模式：常规持续输注体重模式（mg/kg/h、μg/kg/min）、间歇输注、定时输注 6.流速精度误差：≤±3% 7.动脉耐压性能：可适应动脉血管内压力环境，高压状态下流速稳定无明显衰减 8.供电方式：交流供电AC220V±10%，50HZ。内置锂电池供电，交直流自动切换。 9.电池续航：满电状态下，中等流速连续工作≥4小时。 10.充电方式：设备工作中可同步充电，充满时间≤4小时 | 1.输液泵1台 | 3年 | 国产
5 | 旋振筛 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.产品结构：两层筛网三个出料口； 2.双层振动，可一次性筛选完成。 3.设备主体采用SUS304不锈钢制作，密封件和清网圈材质采用食品级硅胶。接触物料部分不锈钢内外镜面抛光；筛盘部分浸塑处理。 4.设备底部配有移动轮 5.筛网：随机配置筛网，可根据用户指定目数定做，筛网采用304不锈钢材质。 6.直径：≥500mm 7.生产能力：50-100kg 8.过筛目数：12-100目 9.电机功率：≥0.37KW 10.主轴转速：≥1500rpm 11.外形尺寸：≤600*600*1000mm | 1.旋振筛 1台 | 3年 | 国产
6 | 丸剂抛光机 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.直径：≥40cm 2.转速：≥36r/min 3.电机功率：≥0.75kw，电加热功率：≥1kw，风机功率：≥75w 4.生产能力：8-15kg/次 5.外形尺寸：800*600*900mm（±50mm） 6.立式药丸抛光机，可对成型的药片、丸、颗粒进行包衣上色和抛光。 7.中药制丸机和丸剂抛光机可联动使用 | 1.抛光机 1台 | 3年 | 国产
7 | 中药制丸机 | 1 | 2 | 2 | 1.整机采用不锈钢制造。 2.制丸机刀轮采用铝合金制造，拆卸轻便。 3.丸剂一次成型，大小均匀，成品率达98%以上，崩解好，符合药典标准。 4.电压：220V 5.额定功率：≥1000W 6.机器产量：3-20kg/h 7.轴刀规格：3-10mm 8.机器尺寸：600*300*500mm（±50mm） 9.中药制丸机和丸剂抛光机可联动使用 | 1.制丸机 1台 | 3年 | 国产
8 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.箱体内采用镀锌板或不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板喷塑。 2.工作室材质：不锈钢板；外壳材质：冷轧钢板，表面静电喷塑 3.送风方式：背部水平送风；横向风循环结构。 4.采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，定值运行，定时运行，自动停止。 5.尼龙压扣式门把手、箱门采用合成硅胶密封条。 6.可以手动调节箱内进风和排气量大小。 7.辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 8.定时范围：1-9999min，控温范围：10-250℃； 9.温度波动度：±1℃；温度分辨率：0.1℃；温度均匀度：±2.5%℃ 10.保温材料：硅酸铝纤维，加热器：不锈钢加热管 11.排气□：顶部中32风量可调；背部中32风量可调 12.传感器：PT100 13.加热功率：≥4KW，风机功率：≥28W*2 14.箱体容积：≥420L； 15.箱体室尺寸(高*宽*深)：≥1000*700*600mm（±20mm），外形尺寸(高*宽*深)：1500*1200*900mm（±20mm） 16.隔板承重：≥15kg；隔板层数：≥6层 | 1.电热恒温鼓风干燥箱 1台 | 3年 | 国产
9 | 万能粉碎机 | 1 | 4 | 4 | 1.整机采用不锈钢材料制造，符合GMP标准 2.用于干浸膏、中药饮片及复方物料的粉碎。 3..设备同时具备风冷和水冷降温，有效控制粉碎过程中温度。 4.单独配置集料室、集尘室，对粉尘进行充分收集，控制粉尘扩散；同时降低设备运行噪音。 5.配备多种规格的筛网，满足多种粉碎细度要求 6.具备过载、过热报警保护装置，并能有效防伤手。 7.支持齿盘/锤式两种形式。 8.粉碎量：50-200kg/h，粉碎细度：60目-120目 9.入料粒度：≤12mm 10.主机功率：≥5.5kw，风机功率：≥0.55kw。 11.电源电压：380V。 12.转速：≥4500r/min。 13.除尘方式：负压滤芯 14.设备体积：≤1200×800×1800(mm) 15.可根据物料非标定制 | 万能粉碎机 1台 | 3年 | 国产
10 | 丸剂包装机 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.计量范围：1-100g（根据丸子大小调节） 2.包装速度：8-15袋/min（根据丸子的粘性决定） 3.制袋尺寸：长：5-200cm(可调) 宽：7cm(可根据客户需求调节) 4.电源电压：220V/50HZ 5.功率：≥1KW 6.外形尺寸：500*480*1600mm（±50mm） 7.制袋系统采用步进电机细分技术，制袋紧密度，误差±1mm。 8.控制器采用汉字显示，方便观察。 9.夹刀，可在机器运行中随意调整切刀位置。 10.热风器四路加热控制，双侧各封道可单独调温；适用于多种包装材料。 11.智能型光电色标定位控制系统。 12.可视性良好的侧开式防护挡板，操作安全。 13.采用料斗升降装置，便于调整，利于清洗。 14.特殊物料需试验后提供成袋图片、定制上料梯步。 | 丸剂包装机 1台 | 3年 | 国产
11 | 槽型混合机 | 1 | 2 | 2 | 1.用于混合粉状或湿性物料。 2.与物料接触部分均采用304不锈钢制造。 3.有效容积：50L（至少可混合20-40L的物料） 4.转速：24-30转/min 5.搅拌电机功率：≥1.5kw 6.倒料电机：≥0.75kw 7.倒料角度：≥105° 8.外形尺寸≥1200*500*950mm | 槽型混合机 1台 | 3年 | 国产
12 | 水冷式分级粉碎机 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.需提供试物料服务，再定制 2.功率≥4kw. 3.转速≥4800r/min。 4.细度：至少包含30-200目可调。 5.产量：至少包含10-80kg可调。 6.材质：不锈钢。 7.具备分级双腔的粉碎功能。 8.损耗率≤5%。 9.具备过载保护器。 | 水冷式分级粉碎机 1台 | 3年 | 国产
13 | 机械血栓切除系统 | 1 | 45 | 45 | 1、旋转速率：共轴钢制螺旋，在医疗动力系统和齿轮箱的驱动下，产生40000 至 60000rpm（转/分钟）转速。 2、旋吸力：产生负压吸力约5.8KP（43.5mmHg） 3、病患的血液损失限制在 45 mL/min（6F 导管）、75ml/min（8F 导管）和180 mL/min（10F 导管）。 4、一般工作速度：导管一般可每秒通过 1cm 的闭塞片段 5、马达：马达最大持续运转输出36W，转速30,000rev./min。操作点为转速20,000rev./min, 力矩12mNm, 声称功率为25W。 6、采用阿基米德螺旋原理，使用工作头机械高速旋转粉碎堵塞物质，利用机械高速旋转产生的旋吸力将其输送到血管外。 7、用于除心肺、冠状动脉和脑循坏之外的血管内新鲜、亚急性和慢性阻塞中的血栓、血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质的经皮腔内切除。 8、主机具备故障报警、自动保护功能和自检系统。 9、设备具备医疗动力系统，包括：控制仪、电机、脚踏板。 | 1、控制仪 1台 2、电机 1台 3、脚踏板 1个 4、电源线 1根 | 5年 | 进口
14 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 1 | 28 | 28 | 1.主要用于对患者影像学检查或触诊异常的乳腺组织进行部分或全部切除活检取样. 2.1 电气化要求：交流电220V, 50Hz，功率≥250W 2.2 真空负压： ≥23-28inHg，且连续负压。 2.3 抽气速率：≥20L/min. 2.4 具有脚踏和手柄控制两种控制方式 2.5 软件可模块化升级，并提供升级服务。 3、产品参数要求： 3.1主机屏幕为触摸屏，能实时显示旋切刀开闭状态、累计切割次数，全中文界面，屏幕大小≥15英寸。 3.2取样槽开窗范围≥5mm-30mm。 3.3取样槽能以1mm为单位进行取样窗口无级调节，适用于不同大小病灶组织的精细切割，同时有≥5档位快捷设置按键。 3.4具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织。 3.5 具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液。 3.6 产品在废液累计至800mL±100mL范围时，有真空桶废液过多提示，防止漏液、污染。 3.7 具有故障自诊断功能。系统出现故障时提示相应故障类型，用户可根据此内容进行故障的检查和排除。 3.8系统对活检针规格型号具有自动识别功能，能根据识别结果自动匹配和显示工作参数。 3.9配备超声引导下手柄,手柄转速：≥600r/min 3.10工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态。 3.11 在切除过程中具有紧急制动功能，可根据实际情况停止旋切。 3.12 活检针全通道设计，可360°范围内任意角度选择取样槽开窗方向，对准病灶。 3.13 活检针封闭取样，也可打开取样槽，观察标本状态。 3.14活检针≥6种型号：外刀管直径至少包含7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm，活检针外刀管刻度清晰可见。 3.15 真空桶强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等，配1个备用真空桶。 | 1、主机 1台 2、乳房病灶旋切式活检系统控制软件 1套 3、脚踏开关 1个 4、活检手柄 1个 5、一次性使用真空桶1个 6、一次性使用过滤器 1个 7、一次性使用真空管1个 8、一次性使用乳房病灶旋切式活检针1根 | 3年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：