## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：商家（生产厂家）名称+成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研明细表）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 过保后维保全保方案价格（按照报价的百分比进行填报）（%） | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
1 | 数字移动式C形臂X射线机 | 1 | 48.6 | 48.6 | 1采用主逆变频率≥100kHz的高频发生器，输出电压范围40kV～120kV，最大输出功率（摄影）≥5kW。 2.配置双焦点球管（小焦≤0.6，大焦≥1.2），阳极靶角≥15°，管组件热容量≥650kJ，支持最大摄影电流≥100mA及脉冲透视最大电流≥30mA。 3.配备非晶硅碘化铯动态平板，有效成像面积≥21cmx21cm，采集矩阵≥1024x1024，A/D转换位数≥16bit，并具备电动限束器。 4.机架支持滑转≥135°，水平摆动≥±15°，旋转≥±180°，水平移动≥200mm，弧深≥660mm，开口距≥800mm，焦屏距≥1000mm。 5.搭载实时处理平台，具备登记、采集、测量、多角度旋转、缩放、增强、窗宽窗位调节等完整图像后处理功能。 6.采用千兆网连接，提供Dicom3.0接口，可以对接PACS系统进行传输、打印（费用包含在报价内），支持多分辨率分析增强处理。 7.配备嵌入式人体图形化液晶触摸屏，内置多部位、多体位、成人与儿童等预设参数，具备智能控制剂量功能。 8.C形臂主机和工作站台车均配备紧急控制按钮，支持无网电待机转场≥10分钟，确保操作安全。 9.一体化设计与核心部件同源：X射线管组件、高频高压发生器、主机架、平板探测器等核心部件需与主机同一品牌。 10.具备球管和平板双向红光定位灯，并配有手持式参数控制器，可灵活调节透视模式和剂量。 | 1.C 形臂主机架（包含医用液晶显示器） 1 套 2.高频高压 X 射线发生器和高频逆变电源 1 套、 3.非晶硅平板探测器 1 套 4.红光十字定位器 2 套 5.数字采集处理工作站 1 套 6.手持控制器 1 套 7.可插拔滤线栅 1 套 8.电动可调式限束器 1 套 9.人体图形化彩色液晶触摸屏的主机操作系统 1 套 10.医用显示器 2 套 | 3年 | 国产
2 | 生物显微镜（荧光显微镜带FISH系统） | 1 | 17 | 17 | 1.系统平台：荧光生物显微镜诊断系统； 2.使用方式：通过荧光生物显微镜诊断系统分别进行UV波段和B波段的检测。UV波段：波长320—380nm，检测真菌和结核分枝杆菌；B波段：波长460—490nm，检测真菌、细菌以及细胞； 3.实验时间：真菌染色≤30s，细胞染色≤30s，抗酸染色≤15min（一次五个样本，染色处理时间20min以内）； 4.日处理量：每轮处理≥15片，日处理≥90片； 5.功能：主体针对ROSE细胞分型等项目进行诊断和处理。细胞至少包括：核浆比异常细胞、吞噬细胞、柱状上皮及鳞状上皮细胞等，对染色后的标本进行图片扫描，最后进行程序软件分型。 | 荧光ROSE诊断系统 1套 | 3年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：