## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修维保服务响应明细表
注：该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的维保设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 购置时间 | 维保方式 | 服务要求 | 预算金额 （万元/年） | 服务报价 （万元/年） | 是否响应服务要求 | 原厂维修/原厂授权维修/第三方维修 | 备件订货后到货时间（天） | 更换备件是否为全新备件 | 更换配件是否为原厂配件 | 备件质保期限 | 驻成都工程师人数 | 报修后到达现场时间 | 近三年来同类型设备维保服务三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 增值服务 | 备注
1 | 药房自动化系统-药品分包机 | HKC | 2台 | 华康 | 2017年 | 全保 | 1、维保类型：整机全保，包括所有配套设备的维修维保、零配件更换、软硬件升级服务。维保期内，供应商保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 2、供应商在收到采购人的系统故障通知后15分钟内对维护要求做出响应，2小时内出解决方案，并及时排除故障。在确认故障需人工现场排除时，将派遣工程师24小时内到达设备现场进行维护。 3、供应商保证服务期内对采购人不少于5次的主动远程（网络或电话）巡查或指导。 4、供应商每月需要对设备至少进行一次日常清洁和维护。 5、每年供应商对维保设备不少于3次的全面保养。 6、供应商维护设备后的效果，应达到机器能够正常运行，药品分装准确，药袋密封完好不漏药，打印字迹清晰。 7、维保期内，供应商应主动对药房自动化系统的软件和硬件进行升级，硬件部分能够正常运行使用，软件部分能够与医院的his系统对接，不出现接口故障。 8、维保打印机可以打印二维码或条行码。 9、供应商应在国内建立配件库，并具备相关维修保养专用工具。 10、工程师要求：工程师具有摆药机类设备厂家培训证书或资质证书。 | 17.88
2 | 环氧乙烷灭菌器 | 8XLP | 1台 | 3M | 2018年 | 全保 | 1.维保类型：全保，包括整机维修、零配件更换及移机。服务期内所有维修保养和更换配件、材料、人工、运输等费用均包含在维修保养报价内，采购人不在支付任何费用。 2.当采购人设备出现故障时，供应商接到采购人通知，应于1小时内电话响应，24小时内赶到现场进行设备维修，如维修不涉及零配件更换，应在一日内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在五日内修复完毕，规定期限内无法修复完毕，供应商应为采购人制定替代方案以保证临床业务开展。供应商对维修结果做好记录，维修完成后向采购人出具设备维修报告。 4.保修期内，每年提供4次常规巡检和预防性保养，内容包括不限于空气过滤系统检测、排气管路检测、预湿系统检测、文氏泵内真空装置检测、穿刺装置检测、水箱装置检测、真空测试等。 5.服务期内每年更换一套保养套件，包含不限于3M空气过滤器细滤芯、3M空气过滤器粗滤芯、3M空气过滤器O型环、EO锅进气高效过滤器、注水电磁阀阀芯、穿刺电磁阀阀芯、气瓶防护垫、穿刺桶过滤器、单向阀，费用由供应商承担。 6.在国内设有备件库。服务期内，供应商提供的备件为原厂全新备件或与设备匹配的全新件。 7.一年至少一次对环氧乙烷灭菌间进行环境残留测，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，费用由供应商承担。 | 3.6
公司名称（盖章）：
联系人姓名，手机号（2名）：