## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：商家（生产厂家）名称+成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研明细表）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 功能配置响应情况（部分响应/全部响应） | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 含接口费单价报价（万元） | 含接口费总价报价（万元） | 质保年限 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的百分比进行填报）（%） | 设备使用年限 | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
20 | 血液透析机 | 5 | 13.8 | 69 | 1.配备≥15英寸可旋转彩色液晶触摸屏，全中文操作界面，具备≥3色声光报警系统及全中文报警自我解释功能(含原因分析与处理引导)，支持快捷按键直达处理界面。 2.支持透析液流速300~700mL/min(1mL/min可调)、血液流速50~600mL/min及肝素泵0.1~9.0mL/h精准调节，透析液温度范围33.0~40.0°C。透析液浓度设置范围：12~18mS/cm。 3.超滤速度范围0、0.10~4.00L/h，精度±30mL/h或±1%;具备静脉壶液面电动自动调整功能;支持预存并修改≥8条个性化超滤曲线及透析液/碳酸氢盐浓度曲线。 4.须同时监测泵前动脉压、透析器入口压及静脉压(三压监测)，配置红绿双色光漏血检测器及超声波气泡检测器，断电后自动切换后备电池，确保持续监视血液循环参数及报警正常， 5.支持药液消毒(热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸)及热消毒，提供≥4种自动运转程序;其中热水柠檬酸消毒时间≤40min，最高温度达85°℃;具备治疗结束后“一键排液“功能。 6.设备需自动记录设定值、报警信息及操作日志，且在停电情况下数据不丢失;标配患者卡读卡组件以识别患者信息。 7.配置在线监测模块或独立外置装置，实时监测并记录患者血压、血容量、血液温度及清除率(Kt/V)等指标，并支持按医保要求收费。 8.必须配备通讯板卡/模块，承担所有联机费用，实现与医院现有血透智能管理系统(有线或无线)无缝对接，系统需能实时采集血流量、各段压力、超滤数据、电导度以及在线监测的血压、血容、血温、Kt/V等全部关键技术参数。 | 1.具备在线尿素清除率监测 2具备在线血压监测 3.具备在线血温监测 4,具备在线血容量监测 | 5年 | 国产
21 | 血液透析滤过机 | 2 | 19.8 | 39.6 | 1.配备≥15英寸可旋转彩色液晶触摸屏，全中文操作界面，具备声光报警(≥3色指示灯)及断电数据保护功能。 2.支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF/HF多种模式，供水压力1.5-6bar，温度5-30°℃;透析液流速300-700mL/min(1mL/min可调)，温度33.0-40.0°C。透析液浓度设置范围：12~18mS/cm。 3.血液流速50-600mL/min，超滤速度0，0.10-4.00L/h(精度±30mL/h或+1%);肝素泵0.1-9.0mL/h;置换液泵1.0-17.0L/h。 4.具备泵前动脉压、透析器入口压、静脉压及TMP四路压力监测功能，且设备外观需可见这3个关键压力监测口，量程覆盖-300至+500mmHg。 5.配置超声波原理气泡检测器;具备停电自动切换后备电池功能，确保持续监测血液循环参数及报警正常 6.支持B液(碳酸氢盐)及透析液浓度的个性化曲线调节与存储(≥8条)。 7.支持≥8条可修改存储的超滤曲线，满足个体化脱水治疗需求。 8.标配碳酸氢盐干粉自动配制系统;支持热水柠檬酸(≤40min,最高85℃)、次氯酸钠、过氧乙酸三种消毒方式。 9.具备静脉壶液面电动调整功能;支持一键排液功能;具备自动预冲功能(废液联机排放，无需废液袋)。 10.配置在线监测模块或独立外置装置，实时监测血压、血容、血液温度及清除率(Kt/v)，并支持按医保要求收费。 11.必须配备通讯板卡/模块，无偿实现与医院现有血透智能管理系统联机(有线/无线)，自动上传血流量、压力、超滤、电导度等关键参数。 12.确保智能管理系统能采集到在线监测的血压、血容、血温及Kt/V等高级生理参数 13.不仅支持常规透析，必须明确支持0n-line HDF(在线血液透析滤过)和On-line Hf(在线血液滤过)治疗模式。 14.系统需完整记录设定值、报警信息及操作日志，确保医疗过程可追溯。 | 1.具备在线尿素清除率监测 2具备在线血压监测 3.具备在线血温监测 4,具备在线血容量监测 | 5年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：