## 调研模板
成都市公共卫生临床医疗中心医疗耗材市场调研表
备注：不参与调研的耗材可以删除行，列请不要改动，注意按计价单位报价。
序号 | 耗材名称名称 | 产品技术参数 | 计价单位 | 进口/国产 | 单价报价（人民币：元） | 耗材分类（消毒产品/其他） | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 生产厂家（与医疗器械产品注册证或正式文书一致） | 产品在四川省三甲医院成交价格（提供发票、合同、中标通知书等佐证资料） | 联系人名字及联系方式 （电话） | 备注
1 | 灭菌用无纺布1 | 1.规格：40*40cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：50g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
2 | 灭菌用无纺布2 | 1.规格：40*40cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：60g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
3 | 灭菌用无纺布3 | 1.规格：60*60cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：50g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
4 | 灭菌用无纺布4 | 1.规格：60*60cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：60g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
5 | 灭菌用无纺布5 | 1.规格：80*80cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：50g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
6 | 灭菌用无纺布6 | 1.规格：80*80cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：60g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
7 | 灭菌用无纺布7 | 1.规格：100*100cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：50g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
8 | 灭菌用无纺布8 | 1.规格：100*100cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：60g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
9 | 灭菌用无纺布9 | 1.规格：120*120cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：50g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
10 | 灭菌用无纺布10 | 1.规格：120*120cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：60g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
11 | 灭菌用无纺布11 | 1.规格：150*150cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：50g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
12 | 灭菌用无纺布12 | 1.规格：150*150cm±2cm 2.无纺布为100%聚丙烯五层（SMMMS 其中：S指纺粘层M指熔喷层）构成，克重为：60g/㎡±1%. 3.无纺布适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌三种方式 4.无纺布应符合YY/T 0698.2-2022版中4.2.2.3非织造布相关要求 5.无纺布灭菌后（压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌）无菌性能保持时间应≥180天。 6.未灭菌储存效期≥3年，一次性包装。 | 张
13 | 吸水纸 | 1.以木浆和涤纶为原料制成 2.吸水性超400% 3.规格为≥30*52cm。 | 张
14 | 封包胶带（打包用） | 1.采用医学美纹纸和医用胶制成 2.需保证粘性，适用后不残胶不飞胶 3.胶水配方需满足无纺布、棉布使用 4.规格为：≥18mm*50m | 卷
15 | ATP检测拭子 （荧光检测试剂） | ★1、试剂匹配“Biolum手持式ATP荧光检测仪”使用。 2、一体化液态稳定检测拭子,20支/包，适应现场快速检测需要。 3、试剂在2-8ºC可保存≥12个月 | 支
16 | 医用全效多酶清洗剂 | 1. 配比浓度：机洗1:400 2. 规格：≤5L/桶 3. 医用清洗剂与人体有良好的相容性，对人体无毒，无刺激。 4. 与医疗器械以及材料有较好的兼容性，不与医疗器械反应或产生有毒有害的产物。 5. 应没有或仅有轻微的金属腐蚀性，不影响医疗器械的机械性能，不影响灭菌穿透因子的穿透。 6. 液体产品应澄清透明，不分层，无悬浮物或沉淀，颜色浅色。固体产应外形规则，色泽均匀，无明显杂质和污迹 7. 产品不含有毒有害物质。不得检出荧光增白剂， 砷含量（1%溶液）<0.05mg/kg， 铅含量（1%溶液）<1mg/kg，甲醛<0.1mg/g，甲醇<1mg/g。 8. 医用清洗剂低泡，易于清洗干净 9. 医用清洗剂宜能减少或络合水中的金属离子，降低水的硬度，减少水垢沉积 10. 产品性能稳定，在效期内，物理形状应保持原有状态不变 11. 在开瓶有效期内，有效成分降解不明显，下降率应≤10% 或者清洗效果达到要求。 12. 能有效去污。血液和细菌混合污染物试验，对细菌的去除率≥99%，且ATP含量下降率≥99%。 13. 能有效去污。人工模拟污染物试验：清洗后，肉眼观察污染物应完全溶解脱落，外观表面清洁光亮，无残留物质，且污染物去除率≥95%。 14. 医用清洗剂，应含蛋白酶，含量应超过0.3AU/mL。 15. 能针对性去污。医用清洗剂，对蛋白的去除率应≥90%，对淀粉的去除率应≥60%，对脂肪的去除率应≥50%。 16. 医用清洗剂应该能去除生物膜，模拟生物膜中的细菌减少值》90%，ATP下降率》90%。 17. 产品实际无毒，无刺激或者轻度刺激，无皮肤变态反应。 18. 产品菌落总数<100CFU/ml，不得含致病菌。 | L
17 | 医用全效碱性清洗剂 | 1.产品能有效去除器械上的血液、组织、粘液和分泌物。 2.无泡配方，易漂洗，机洗安全 3.弱碱性，磷为5mg/kg，符合标准 4.气味温和、无刺激、无残留、100%生物降解，达到安全环保要求 5.手工清洗和超声清洗或者机洗符合标准 6.保质期＞1年 7.规格≤5L/桶 | L
18 | 医用器械润滑剂 | 1.外观:清澈、白色液体 2.气味:无 3.PH值：温度在20℃时，含1%的水溶液PH值为6.1 4.比重:温度在20℃时，为0.98 5.泡沫:无 6.可用碱度：无 7.规格≤5L/桶 | L
19 | 酸性清洗剂 （除锈、除垢剂） | 1.可同时进行除锈，除垢，且≥6个月内不返锈 2.可作钝化处理，有效去除不同颜色的硅覆层，使器械光亮如新 3.新器械作钝化，可有效延长器械使用寿命 4.可去除石膏剪上的石膏残留 5.可适用半自动化清洗，自动清洗机清洗 6.包装的口径符合清洗机通用的大口瓶，规格：≥5升/桶 7.可生物降解，对环境无污染 | L
20 | 口腔科手机润滑专用油 | 1.主要成分：至少包括医用矿物油、抗磨剂、抗氧化剂。 2.使用范围：用于口腔科高、低速手机的润滑保养。 3.有效期：≥24个月。 4.规格：≤2.5L/桶。 | L
21 | 医疗器械锐器保护套1 | 1.规格：1.4mm*3.2mm，耐高温、韧性强、透气性好，可显影。 2.对各锐利器械的尖端进行保护，如穿刺针、镊、钳等具有锐利的器械 3.产品有效期≥24个月 4.消毒产品生产企业卫生许可证 | 米
22 | 医疗器械锐器保护套2 | 1.规格：圆形，耐高温、韧性强、透气性好。 2.对舌钳前端进行保护。 3.产品有效期≥24个月 | 个
23 | 医疗器械锐器保护套3 | 1.规格：根据开口器大小进行定制，耐高温、韧性强、透气性好。 2.对开口器进行保护。 3.产品有效期≥24个月 | 个
24 | 医疗器械锐器保护套4 | 1.规格：2.4mm*4.6mm。耐高温、韧性强、透气性好，可显影。 2.对各锐利器械的尖端进行保护，如穿刺针、镊、钳等具有锐利的器械 3.产品有效期≥24个月 | 米
25 | 医疗器械锐器保护套5 | 1.材料为纸质，耐高温、韧性强、透气性好 2.对刀、剪、钳等具有锐利的器械进行保护。 3.产品有效期≥24个月 | 张
26 | 速干型医疗器械润滑防锈剂 | 1.快速挥发，作用迅速，器械使用后只需放置60s即可包装灭菌，无需辅助其它干燥设备; 2.喷雾设计，直达待处理部位 3.水溶性油脂成分，蒸汽可完全穿透，蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌适用; 4.防锈润滑性能卓越，日常使用可延长器械寿命,提高工作效率; 5.不含硅油，无油性，无粘性，无腐蚀性，化学性质稳定; 6.对人体无毒，无刺激性。 7.规格≤500ML/瓶 8.适用于金属器械、物品的常规手工润滑、保养、防锈。也可用于检查打包时对器械进行补充润滑防锈。 | 瓶
27 | 灭菌指示标签1 （追溯系统用） | 1.尺寸（长*宽）mm：77mm*50mm±1mm(500张/卷），与科室追溯系统打印机相匹配； 2. 标贴使用复合纸材，整个标签需使用模切线条将其分为三个功能区，既有牢固度又保证方便揭下。 3.为适应不同粘贴表面，标贴应使用双层不干胶，上层胶为可移胶，下层胶为永久胶，经过灭菌程序后仍有足够粘性用于留档粘贴； 4.面纸有预切的易揭角。 5.因含化学灭菌指示剂，所投产品应提供安全评价报告及检测机构出具的检测报告。 6.标签材质符合测试标准并且满足：180°剥离强度平均值≥4.1（N/cm）、90°剥离强度平均值≥3.6（N/cm）；拉伸强度平均值≥75.26（N/10mm）、持粘性平均值≥322（s）；初粘性≥7#球。 7.标签支持匹配追溯系统，自动识别标签属性及尺寸大小。 8.供应商需承担与追溯系统配套调试的服务费用。 | 卷
28 | 灭菌指示标签2 （追溯系统用） | 1.尺寸（长*宽）mm：65mm*50mm±1mm（500张/卷），与科室追溯打印机相匹配； 2.标贴使用复合纸材，整个标签需使用模切线条将其分为三个功能区，既有牢固度又保证方便揭下； 3.为适应不同粘贴表面，标贴应使用双层不干胶，上层胶为可移胶，下层胶为永久胶，经过灭菌程序后仍有足够粘性用于留档粘贴； 4.面纸有预切的易揭角； 5.标签材质符合测试标准并且满足：180°剥离强度平均值≥5.8（N/cm）、90°剥离强度平均值≥4.0（N/cm）；拉伸强度平均值≥18（N/cm）、持粘性平均值≥230（s）；初粘性≥10#球。 | 卷
29 | 碳带（追溯系统用） | 1.尺寸（宽mm*长m）：90mm*300m±1%，与科室追溯打印机相匹配； 2.碳带使用混合基材质，可耐高温≥ 134℃，确保高温灭菌后无融化现象。 3.自适应医院现用标签打印，材质能兼容，并保证打印清晰、不掉色。 4.碳带需符合国内外行业标准，并且铅、汞含量≤ 2mg/kg，需提供由第三方检测机构出具的参数检测证明文件。 5.供应商需承担与追溯系统配套调试的服务费用。 | 只
30 | 灭菌包装材料(高温)1 | 1.透明可视包装 2.安全无毒印刷和涂胶工艺，保障使用者的安全 3.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块，变色稳定准确 4.多种颜色的透明膜，以便于科室区分临床包裹 5.跟据科室需求定制化生产多种尺寸规格。可提供已定制化生产的产品规格表 6.根据科室需求定制化分切卷袋 7.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌 8.产品有效期≥24个月 9.规格：10CM*100M±1% | 卷
31 | 灭菌包装材料(高温)2 | 1.透明可视包装，利于临床操作 2.安全无毒印刷和涂胶工艺，保障使用者的安全 3.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块，变色稳定准确 4.多种颜色的透明膜，以便于科室区分临床包裹 5.跟据科室需求定制化生产尺寸规格。可提供已定制化生产的产品规格表 6.根据科室需求定制化分切卷袋，节省科室人力 7.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌 8.产品有效期≥24个月 9.规格：20CM*100M±1% | 卷
32 | 灭菌包装材料(高温)3 | 1.透明可视包装，利于临床操作 2.安全无毒印刷和涂胶工艺，保障使用者的安全 3.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块，变色稳定准确 4.多种颜色的透明膜，以便于科室区分临床包裹 5.跟据科室需求定制化生产尺寸规格。可提供已定制化生产的产品规格表 6.根据科室需求定制化分切卷袋，节省科室人力 7.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌 8.产品有效期≥24个月 9.规格：30CM*100M±1% | 卷
33 | 封口测试纸（高温）/封口测试卡 | 1.一次性使用的高压蒸汽包装袋封口测试卡 2.用于监测医用包装袋封口机在塑封纸塑包装袋时的封口质量 3.将测试卡放在纸塑袋的塑面和纸面之间，黑色面与塑面接触，放入封口机进行封口测试 4.测试温度设置为日常工作所使用的温度，封口速度根据设备实际情况填写后存档 5.产品有效期达≥24个月。 | 张
34 | 封口测试纸（低温）/封口测试卡 | 1.一次性使用的低温等离子灭菌纸塑包装袋封口测试卡 2.用于监测医用包装袋封口机在塑封纸塑包装袋时的封口质量 3.将测试卡放在纸塑袋的塑面和纸面之间，黑色面与塑面接触，放入封口机进行封口测试 4.测试温度设置为日常工作所使用的温度，封口速度根据设备实际情况填写后存档 5.产品有效期达24个月。 | 张
35 | 超声清洗效果测试物 | 1.用于监测超声清洗设备是否达到预设的超声清洗效果。 2.可全方位监测影响超声波清洗器清洗效果的参数，监测超声波清洗器的运行参数包括溶液除气效果、超声温度、超声频率等因素。 3.测试易操作，可现场立即判读，并可进行记录。 4.由于舱体内超声空化作用强度非均匀分布，可对舱体内多个位置的超声波换能器进行测试。 | 瓶
36 | 热力消毒性能测试卡 | 1.通过A0值评价湿热消毒效果，可监测全自动清洗消毒器的消毒性能是否符合WS310-2016标准要求。 2.提供消毒温度90℃, 消毒时间5 分钟，（A0 =3000，消毒后直接使用物品）不同监测水平产品供选择，作为日常消毒物品安全使用的依据。 3.热力消毒性能测试卡尺寸为30 mm x 70 mm，表面层压绿色反应油墨，测试卡的特殊染料颜色从绿色变为紫色，指示此批次器械、器具和物品的消毒性能符合要求。 4.测试结果判断方便快速，全自动清洗消毒器结束运行后取出测试卡，即可进行判读。 5.通过热力消毒性能检测可确保消毒时杀灭细菌、分枝杆菌、真菌和不耐热病毒（A0 = 600）以及杀灭包括乙肝病毒在内多种耐热病毒（A0 =3000）。 6.热力消毒性能测试卡100%不含重金属，使用安全。 7.按照建议的条件存储，产品有效期为自生产日起≥5年。 | 片
37 | 机械清洗效果测试卡 | 1.根据ISO 15883-5和YY/T 0734标准，通过测试卡上有色化合物的去除程度，判断全自动清洗消毒器的清洗效果是否符合要求。测试卡上需标注符合ISO15883-5的标准要求，以确保安全使用。 1.聚丙烯材质，预留信息记录区域，附有安全的特殊有色化合物（蛋白质、碳水化合物、脂肪酸、特殊染料等）。 2.模拟器械、器具和物品在全自动清洗消毒器内真实的清洗条件下清洗效果。 3.全面监测清洗剂、水温、清洗时间、水压等影响清洗效果的因素。 5. 可模拟清洗时器械关节处等水流非直接冲刷区域的清洗效果，以及模拟清洗时表面部分被遮挡，水流冲洗一定困难的表面。 6. 非血液制品，自身性能状态稳定，保证监测结果可靠性。 7. 常温下存放，产品有效期≥5年。 | 片
38 | 灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用） | 1.适用范围：用于预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌的包外化学监测；本胶带可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。 2.采用压敏性粘合剂； 3.无铅和非有机溶剂配方； 4.背衬为皱纹纸，具有较好的伸缩性能和强的拉伸强度； | 本
39 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 1.适用范围：用于132℃-134℃预真空式压力蒸汽灭菌时，作为灭菌效果的化学监测； 2.储存：室温和50%相对湿度，避光(包括太阳光，荧光灯以及紫外线消毒灯光)； 3.有效期：≥24个月；≥250片/盒 ▲4.可监测多个灭菌循环和多个灭菌关键参数； ▲5.长条设计，20cm变色区域； 6.提供灭菌前后变色对比识别卡； | 片
40 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式） | 1.适用范围：用于压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的化学监测，可用于121℃或者132℃-134℃压力蒸汽灭菌锅； 2.储存：室温(20℃左右)和50%相对湿度，避光(包括太阳光，荧光灯以及紫外线消毒灯光) 3.有效期：3年 ▲4.符合 ISO 11140-1标准要求的五类化学指示卡，并具有权威第三方机构检测证书； ▲5.爬行式，防水设计； ▲6.声明灭菌成功条件； 7.提供灭菌前后变色对比识别卡； 8.≥500片/包 | 片
41 | 水余氯试纸条 | 1.≥100片/盒。 2.适用于检测余氯的含量 3.检测范围:0-0.1-0.5-1-3-5-7-10-20ppm | 片
42 | 极速生物综合挑战测试包 | 1.适用范围：用于132℃-135℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌过程验证； 2.一次性测试包性能符合WS 310的标准要求； 3.生物监测阴性结果判读时间≤24分钟； 4.包内所含化学指示物为第五类综合指示物，防水设计，移动式判读设计； ★5.配合3M 490生物阅读器使用； 6.生物指示物配有挤碎器； 7.配备中国第三方实验室实时老化监测报告，时间不小于21个月； 8.菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢，符合ISO 11138标准； 9.安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物； 10.芽孢载体设计 | 包
43 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 1.适用范围：用于121℃下排气压力蒸汽灭菌或132℃预真空压力蒸汽灭菌器的负荷放行和灭菌质量批量监测; 2.模拟辅料PCD,挑战灭菌过程; 3.PCD装置,可以反映全锅/包内内含第五类化学指示剂(爬行卡),高度模拟生物指示剂性能; 4.比生物PCD更快速,可立即得到监测结果:判读简单,排除人为因素; 5.一次性使用,保证抗力稳定,确保每次监测均达到ST79规范要求 | 卷
44 | 一次性B-D试验包 | 1.一次性产品，免清洗。 2.无铅配方，安全环保。 3.内含预警纸，预警式BD测试包在出现失败结果前提供有效警示。 4.BD试纸图案按照人眼生理设计，提高人工阅读精确度。 5.适用范围：用于检测预真空压力蒸汽灭菌器空气排出效果。 | 包
45 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 1.指示剂含枯草芽孢杆菌。 2.自含式设计。 3.配合阅读器可判读出阴性结果的时间≤4小时，快速准确。 4.为一次性生物测试包，内含一只阳性对照管。 5.适配于环氧乙烷生物阅读器（型号：390G），可监测100%环氧乙烷气体灭菌效果。 | 个
46 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 1.指示卡为长条形，表面有长条型的化学指示染料，可以对更多的区域进行灭菌监测。 2.化学指示染料在环氧乙烷浓度为600mg/L±30mg/L，温度54℃±1℃和相对湿度60%±10%，作用时间60分钟，化学指示剂由褐色变为绿色（终末点颜色），以其变色反映灭菌过程是否符合要求。 3.适用范围：用于环氧乙烷灭菌效果的化学监测。 4.≥240条/盒 | 条
47 | 环氧乙烷灭菌指示胶带 | 1.适用范围：用于环氧乙烷灭菌过程的化学监测。 2.在环氧乙烷浓度为600mg/L±30mg/L，温度54℃±1℃和相对湿度60%±10%，作用时间20分钟，化学指示剂由淡棕色变为绿色（终末点颜色），变成褐色为不合格，以其变色反映灭菌过程是否符合要求。 | 卷
48 | 环氧乙烷气罐 | 1.产品成分：100%纯环氧乙烷气体，不含氟氯烃类气体。 2.单剂量气罐,无需巨大气瓶，运输、储存及灭菌使用方便。 3.无需过滤气体，无外置阀门降低泄漏的风险。 4.气罐瓶身具有灭菌设备可识别唯一二维码，满足灭菌剂追溯要求。 5.适用范围：适配于环氧乙烷灭菌器（型号：8XL）使用。 | 瓶
49 | 过氧化氢等离子体灭菌指示包装袋1 | 1.用于过氧化氢低温等离子体灭菌包装器械； 2.包装材料致密不透气，一定大小的分子不可穿透袋卷包装。在干性条件下，有效隔离枯草杆菌等致病菌； 3.灭菌完成后可存放≥180天； 4.理化性能鉴定：在日光下，该特卫强袋卷无削弱其功能的洞孔、裂缝、撕裂、皱痕和影响其功能的局部加厚或变薄； 5.具有良好的灭菌因子穿透性，能够保证过氧化氢穿透袋卷达到有效灭菌效果； 6.能通过灭菌器的灭菌有效性验证，确保灭菌器械的无菌呈现、灭菌有效性、防止破包和灭菌器的适应性。 7.规格型号：10mm*100m±1% | 卷
50 | 过氧化氢等离子体灭菌指示包装袋2 | 1.用于过氧化氢低温等离子体灭菌包装器械； 2.包装材料致密不透气，一定大小的分子不可穿透袋卷包装。在干性条件下，有效隔离枯草杆菌等致病菌； 3.灭菌完成后可存放180天； 4.理化性能鉴定：在日光下，该特卫强袋卷无削弱其功能的洞孔、裂缝、撕裂、皱痕和影响其功能的局部加厚或变薄； 5.具有良好的灭菌因子穿透性，能够保证过氧化氢穿透袋卷达到有效灭菌效果； 6.能通过灭菌器的灭菌有效性验证，确保灭菌器械的无菌呈现、灭菌有效性、防止破包和灭菌器的适应性。 7.规格型号：35mm*100m±1% | 卷
51 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡闸 | ★1.低温等离子过氧化氢灭菌器STERRAD 100S配套耗材； 2.过氧化氢含量53%-59.5%，卡匣长140mm±2mm,宽70mm±2mm；，每片卡匣含有装载过氧化氢的10粒胶囊； 3.每片卡匣侧面具备过氧化氢低温等离子灭菌器可识别的条形码，且具有与灭菌器注射阀相匹配的卡匣过氧化氢刺入点,确保过氧化氢低温等离子灭菌器正常运行； 4.5片/箱 | 片
52 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂（快速生物指示剂） | 1.该耗材主要用于过氧化氢低温等离子体灭菌生物监测； 2.生物指示剂需要密切监测过氧化氢低温等离子体灭菌器，快速可靠的验证灭菌器灭菌循环有效性； 3.低温等离子过氧化氢生物阅读器STERRAD VELOCITY配套使用 ★4.尺寸长100mm*宽11mm±2mm；生物指示剂的带标签的BI盖上带有唯一的、医院现有的阅读器可识别的二维码标签，确保过氧化氢低温等离子灭菌器灭菌生物监测合格，灭菌器械正常发放。 5.30支/盒 6.≤15分钟出具生物监测结果。 | 支
53 | 过氧化氢等离子体灭菌化学指示卡 | 1.用于过氧化氢低温等离子体灭菌包内指示卡； 2.含三乙醇胺作为化学指示卡的组成部分； 3.每盒250片，每片长101mm±2mm，宽15mm±0.5mm； 4.变色原理：化学指示卡在暴露于过氧化氢之前为红色，暴露于过氧化氢后会由红色变为黄色。与灭菌器通过兼容性认证，确保过氧化氢低温等离子灭菌器灭菌包内化学监测合格，灭菌器械才能正常发放。 | 盒
54 | 过氧化氢等离子体灭菌包外指示胶带 | 1.该耗材用于过氧化氢低温等离子体无纺布包装时包外化学监测及封包； 2.含天然干橡胶为化学指示胶带的组成部分； 3.每卷≥55m，宽≥2cm； 4.变色原理：化学指示卡在暴露于过氧化氢之前为红色，暴露于过氧化氢后会由红色变为黄色；与灭菌器通过兼容性认证，确保过氧化氢低温等离子灭菌器灭菌器械使用无纺布包装时包外化学监测合格，灭菌器械才能正常发放； | 卷

## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医用耗材调研询价清单
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 供应商一 | 供应商二 | 供应商三