## 模板
成都市公共卫生临床医疗中心医用耗材调研询价清单
序号 | 耗材名称 | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 经销商全称 | 生产厂家（与医疗器械产品注册证或正式文书一致） | 规格型号 | 产品流水号或商品代码/产品ID （如无请写明原因） | 报价（人民币：元） | 进口/国产 | 未挂网产品在四川省三家三甲医院成交价格（注明该院联系人及联系方式） | 未挂网产品医院成交价格印证材料（如合同复印件等印证材料，向医院提供，PDF） | 联系人名字及联系方式 （电话及邮箱号） | 对比同类其它品牌产品优势 | 产品技术参数 | 市场情况（主流产品及市场占比、前沿技术类型） | 与本产品同等竞争的产品有哪些 | 相关产业发展情况 | 其它需提交的资料 | 备注
1 | XX（注册证标准名称） | XX |  |  |  |  | XX |  | 1.XX医院（三甲) 成交时间：20？年；成交价格:XX万； 联系人：XX ；联系方式：XX 2.XX医院（三甲) 成交时间：20？年； 成交价格：XX； 联系人：XX ；联系方式：XX … | 1.XX医院（三甲)：XXX万，印证材料为合同复印件或中标通知书复印件 2.如无四川省三甲医院成交价格可提供其他省市三甲医院成交价格 3.如设备为新产品无法提供成交价格，请在备注一栏写明参考价格 | 名字及联系方式 | 除文字描述外还需提供产品彩页 |  |  |  |  | 1.产品说明书、医疗器械注册证；2.代理商与生产厂家全套资料、授权资料；3.产品报价清单、挂网信息表；4报价表1份。
2
……
备注： |  | 1.PDF需提供耗材技术参数、资质、产品彩页。
2.表中需提供佐证资料的以PDF格式提供。
3.如有不同型号请按序号1、2……分别列出。
4.如无其他医院成交价格，需提供参考价格。
5.承诺以上信息完全真实有效。如有不实，愿意承担相关责任。

## 调研目录
成都市公共卫生临床医疗中心医用耗材调研询价清单
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 生产厂家（必填） | 国产/进口（必填） | 计价单位（必填） | 单价（元）（必填） | 是否挂网（必填） | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 产品流水号或商品代码/产品ID（必填） | 是否耗材独立收费 | 是否可医保报销（医保编号） | 商品代码 | 技术参数 | 备注（写明试剂报价是否包括耗材、质控、定标品）
1 | 临时起搏电极导管 | [11 empty] | ★1、该产品由电极、球囊、管身、应力释放管、电极尾线、接头针脚、鲁尔接头、注射器等组成。2、该产品为一次性使用、环氧乙烷灭菌。3、连接手柄、针脚护套组。4、用于经静脉右心室临时起搏。
2 | 锚定球囊扩张导管 | [11 empty] | ★1、该产品主要由球囊、导管、应变释放套管及接头组成。管身全金属推杆，有效长度包含102cm含一个深度标记、112cm含2个深度标记，远端铂铱合金示标，在X下显影。2、适用于在经皮冠状动脉成形术中，通过球囊的扩张，固定导引导管内的导引导丝，以实现导管的交换。
3 | 双腔微导管 | [11 empty] | ★1、双腔微导管由座、应变释放套管、管身和末端头端组成，远端管身表面涂覆亲水涂层。OTW腔出口角度为10°▲2、该产品在实施经皮冠状动脉成形术(PTCA)导丝难以通过时，用于协助导丝到达目标位置。
4 | Y形连接器 | [11 empty] | ★1、Y形连接器由Y阀、导丝导引器、扭转器(及延长管)组合而成，分为配延长管和不配延长管两种设计。2、Y阀由止血阀、调节螺母、主体、卡环、密封环以及外圆锥接头等组成。型号包含按压+旋转；主体内径10F,最高承受800psi3、适用于介入手术中，辅助导管、导丝进入人体，侧枝部分可注入造影剂、药剂或生理盐水，进行压力监视或连接其它介入器等。
5 | 导引导管 | [11 empty] | ★1、导引导管为单腔设计，由软头、管身、应变释放套管和座组成。2、软头为三层递减结构，管身为三层结构，中层为不锈钢丝，应变释放套管的制造材料为聚烯烃;导管座的制造材料为高密度聚乙烯。包含6.5F型号。3、适用于冠脉血管系统，可用于通过球囊导管、支架、导丝和微导管等其他器械。
6 | 导引导丝 | [11 empty] | 1、导引导丝由芯丝和绕丝组成，部分规格含安全网(安全丝)、显影标记及塑形针。远端芯丝为镍钛合金，远端绕丝为铂钨合金，导丝远端表面涂覆聚乙烯吡咯烷酮涂层。导丝头端为同轴复合双芯，头端硬度包含1.0g、0.6g、0.3g三种规格、长度包含180cm、190cm、300cm；2、环氧乙烷灭菌，一次性使用。3、货架有效期3年。4、适用于引导导管插入血管并定位，神经血管应用除外。
7 | 亲水涂层导丝 | [11 empty] | 1、亲水涂层导丝内置镍钛合金芯丝;外层为含钨聚氨酯包覆层;表面涂覆亲水涂层，主要材料为聚乙烯吡咯烷酮。头端弯型包含S弯、A弯、J弯、C弯；2、亲水涂层导丝适用于冠状动脉血管内介入诊断及治疗。3、适用于外周血管，导引导管插入血管内并定位，神经血管内应用除外。4、适用于泌尿道，内窥镜下与丁型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、导引作用。5、适用于消化道、气道，与内窥镜配套，供消化系统或气道引导或导入其他器械用
8 | 血管鞘组 | [11 empty] | 1、血管鞘组由导管鞘、扩张器、与导丝组成。鞘管为薄壁鞘，含6.5F型号；2、部分规格配有穿刺针、导引套管和皮肤切开器。3、亲水涂层导丝及鞘管表面涂有亲水涂层。4、用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路。
9 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | [11 empty] | 1、该产品由预装的药物支架和输送系统组成。2、金属支架由钴铬合金制成;涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成。3、支架含雷帕霉素量为120~305g，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。4、输送系统为快速交换型球囊扩张导管。5、该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm;单支(单处或多处)血管病变;被保护的左冠状动脉主干病变;PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞;PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变;PTCA术后冠脉再狭窄病变。
10 | 球囊扩张导管 | [11 empty] | 1、该产品为快速交换型（Rx型)球囊扩张导管。2、产品由头端、球囊、内管、外管、海波管、示标、应变释放套管和接头组成，球囊为球型头端，减少对顶，直径2mm-5mm，长度6mm-30mm，球囊带2个铂铱示标。3、导管远端涂覆亲水涂层。4、该产品适用于自体冠状动脉狭窄部位或搭桥血管狭窄部位球囊扩张支架(裸金属支架或药物洗脱支架)释放后的再次扩张。
11 | 血栓抽吸导管 | [11 empty] | 1、该产品由抽吸导管、延长导丝、延长管、抽吸用注射器及过滤筛组成。2、抽吸导管包括无侧孔和带侧孔两种类型，含可移除支撑芯丝、导丝腔长度包含50mm、200mm；3、远端涂有亲水涂层。4、环氧乙烷灭菌。5、该产品用于去除/抽吸冠状动脉血管中的血栓，改善血流。
12 | 导引延伸导管 | [11 empty] | 1、该产品采用快速交换设计，由远端交换导管、斜口、推杆和手柄组成。型号包含3.2F，35cm交换管身，含变径、侧孔设计；2、交换导管尖端内含显影示标环。3、产品涂有亲水涂层。4、适用于冠状动脉粥样硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置。
13 | 微导管 | [11 empty] | ▲1、微导管由管身、示标、座以及应变释放套管组成，带有支撑芯棒。2、管身内层为聚四氟乙烯，中层为304不锈钢丝编织网,外层为聚氨酯聚合物及嵌段聚酰胺材料。近端2.4F，远端1.9F，有效长度为130、150cm；3、导管远端表面带有PVP亲水涂层。4、应变释放套管为嵌段聚酰胺。5、座为聚碳酸酯材料。6、示标为铂铱合金。▲7、微导管适用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料，神经血管应用除外。
14 | 切割球囊系统 | [11 empty] | ▲1、该产品为快速交换型切割球囊扩张导管，主要由球囊、刀片、外管、内管、座、显影标记、尖端tip、扩散应力管等组成。2、球囊表面分布有3或4排不锈钢刀片。3、球囊导管的远端外表面涂有PVP亲水涂层。4、球囊部分具有两个不透X射线标记。5、近端的鲁尔连接头可连接附件。6、该系统适用于患有冠状动脉血管存在粥样硬化斑块需要切割处理的患者，在紧急情况下可接受冠状动脉旁路移植(CABG)手术的患者。
15 | 球囊扩张压力泵 | [11 empty] | 1、该产品主要由压力泵和三通(选配件)组成。2、压力泵包括推注系统，压力表、连接管路，压力泵为单手杠杆泄压，规格包含20ml/30atm、30ml/30atm。3、主要材料为聚碳酸酯、不锈钢、硅橡胶、聚氨酯、聚甲醛。4.该产品适用于经皮血管成形术中,对球囊进行充盈及收缩。
16 | 药物涂层冠脉球囊导管 | [11 empty] | 1、该产品由药物涂层和球囊导管组成。2、药物涂层由紫杉醇和载药基质组成，紫杉醇药物剂量为3ug/mm2，载药基质为碘普罗胺。3、环氧乙烷灭菌。4、该产品适用于冠状动脉支架内再狭窄的等的治疗。
17 | PTCA球囊导管 | [11 empty] | 1、PTCA球囊导管为快速交换(RX)型。2、主要由头端、球、内管、外管、海波管、示标、应变释放套管和接头组成。3、导管远端部分涂覆亲水涂层。4、头端及应变释放套管材料为嵌段聚酰胺。5、球囊、外管材料为聚酰胺、海波管材料为304不锈钢，头端外径为0.0158″包含直径1.0mm-5.0mm、长度6mm-30mm；6、示标材料为铂铱合金；7、适用于对自体冠状动脉或搭桥血管的狭窄部位进行球囊扩张。
18 | 冠状动脉棘突球囊扩张导管 | [11 empty] | 1、该产品为快速交换(RX)结构，由头端、球囊、内管、外管、海波管、示标、应变释放套管和接头组成。球囊长度包含8mm、13mm、18mm，头端外径为0.0158″；2、横跨球囊部位设置有与头端和外管相连的棘突丝，三根棘突丝呈120°均匀分布，弹性套管后置。3、导管远端部分和球囊部分均涂覆亲水涂层。4、环氧乙烷灭菌，一次性使用。5、该产品用于成人患者PCI(经皮冠状动脉介入治疗)中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。
19 | 一次性使用胸腔引流瓶 | [11 empty] | 1.一次性使用胸腔引流瓶的额定容积≥800mL; 2.连接管尺寸：连接管长度应不小于900mm; ★3.抗变形：连接管在-15kPa 下应无明显影响其功能的变形； 4. 积液腔刻度：引流瓶积液腔的引流刻度容积允差应在标示值的 ±10%范围内； ★5.连接牢固度：供使用状态下的引流瓶各连接处应能承受35N 的轴向拉力1min 无脱开或断裂； ★6. 自动正压释放装置： 6.1开启压：自动正压释放装置的平均开启压应不超过 10cmH20; 6.2释放速度：在积液腔为20cmH20的正压条件下，连接管端 的压力降至开启压的时间应不超过6s; 7. 环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的产品，其环氧乙烷残留量 应不大于20mg/套； 8.经过确认后的环氧乙烷灭菌过程后，产品应无菌； ★9.本产品为干封式引流瓶，无须加注生理盐水即可配合数字化 胸腔引流监控系统主机使用。
20 | 穿刺器 | [11 empty] | 1、常用直径：5mm、10mm、长度：60mm～100mm穿刺器带绝缘螺纹套管、钝头穿刺锥； 2、★螺纹管≤60mm；规格型号≥5mm，≤10.5mm； 3、构件：15% 玻纤填充聚甲醛、聚四氟乙烯；弹性部件：C-Flex 弹性体，邵氏硬度 30°； 4、密封性能；器械进出持续不漏气；支持无漏气条件下更换不同直径器械； 5、穿刺安全设计穿刺锥钝头渐进式； 4、操作性能可360°旋转；与胸腔镜气腹机兼容。
21 | 一次性使用吸引连接管 | [11 empty] | 1、★一次性使用吸引连接管由压力延长管、直通接头、开关阀、连接套管和母鲁尔接头或鲁尔转接头组成。 2、▲压力延长管内径2.4mm-6.5mm。 3、▲有效长度280cm-293cm。
22 | 一次性使用术后局部麻醉镇痛系统 | [11 empty] | 一、技术参数： 1、局部镇痛，手术切口大于6cm,小于25cm。根据伤口大小选用相应规格的产品，流速分别为2ml / h、3. 5ml / h、5ml / h的镇痛泵， 具体型号根据伤口情况而定。 2、距离手术切口1-2cm,切斜30°穿刺。导管放置深筋膜处，持续灌注局麻药物，浸润缓释镇痛。 3、术后局部麻醉镇痛系统组成： ·输注泵（储液囊、加药单向阀、输液管路、药液过滤器、止流阀、限流管组成）； ·渗透导管（导管、延长管及管座组成）； ·渗透导管导引鞘（可撕外鞘及穿刺针组成）。 与局部浸润麻醉药配合使用（推荐药物：盐酸利多卡因），用药浓度与用药剂量参考所用局部浸润麻醉药说明书。
23 | 医用粘合剂 | [11 empty] | 一、技术参数： 1、肺实质切除术中，用标准缝合/钉合法等常规方法闭合创面后，采用浸没式气漏测试法观察脏层胸膜存在2级漏气时，可在闭合后的脏层胸膜漏气部位使用本产品进行辅助封合。 ★2、以人血白蛋白和聚乙二醇衍生物为主要原料，作用于肺部术后防止漏气。 ▲3、具有较强的胀破强度（不低于20kpa）和粘附性（不低于15kpa）,封合后可随肺组织膨胀和收缩。 4、2-4周内降解，降解产物以粪便和尿液形式排出体内。 5、常温下3-5分钟配置完成。 二、其他要求： ▲1、耗材分类属于医用缝合材料及粘合剂。 2、属于防止肺漏气的修补可吸收性材料。 3、产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。 4、不需要配置设备即可使用。
24 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | [11 empty] | ★1.适用范围：用于股腘动脉原发性病变的经皮腔内斑块旋切预处理治疗。 ▲2.导管具备一体化旋切 + 持续主动抽吸、灌注双通道设计，旋切产生的斑块碎屑可术中实时抽吸排出体外，降低远端栓塞风险。 ★3.兼容 0.014 英寸导丝；导管有效长度覆盖 120cm、135cm、145cm，刀头大小需满足股腘、腘动脉病变操作需求。 ★4.前向切削结构易于通过重度狭窄、慢性闭塞病变，旋切后形成规整血管腔，利于后续药物球囊贴合。
25 | 栓塞保护器 | [11 empty] | ★1.滤网直径需包含3-7mm。 ★2.推送导丝直径包含0.014inch。 ★3.近端、远端设置铂铱显影环，且滤网DSA 清晰显影。 4.产品与兼容的导管配合使用时，能够顺利通过最小内径为1.68mm(0.066inch)导管推送与释放，无明显卡阻。 ▲5.该产品用于血管介入手术中为患者提供远端栓塞的保护，使用血管部位包括外周血管和颈动脉。 6.导丝长度不低于320cm.
26 | 经皮导入器 | [11 empty] | ▲1.由导入鞘管、内鞘管、加硬套管、导丝及穿刺针组成，穿刺针直径需要包含22 G或21G。 2.导入鞘管涂层表面平滑，穿刺针针尖锋利且无毛边、毛刺和弯钩。穿刺针保护管的刻度应准确清晰。 3.物理性能：金属的部件应具有良好的耐腐蚀性。 4.导入鞘管以及导入鞘管与座连接处的峰值拉力应不低于15N, 内鞘管以及内鞘管与座连接处的峰值拉力应不低于10N。
27 | 分支型主动脉覆膜支架系统 | [11 empty] | ▲1、支架为一体式结构，支架主体自带分支支架，多种组合型号 ★2、支架主体直径26mm-44mm，长度100mm-210mm ★3、分支支架直径6mm-14mm，长度25mm-45mm ▲4、该支架可后调整头端形态，减少弓部鸟嘴形成，使支架在弓部更贴合血管
28 | 髂动脉覆膜支架系统 | [11 empty] | ▲1、用于腹主动脉瘤合并髂总动脉瘤或孤立性髂总动脉瘤患者的髂内动脉重建。 ★2.一体式髂分叉覆膜支架主体 + 配套髂内延伸覆膜支架。 ★3.支架骨架为自膨式镍钛合金；一体式成品分叉结构，自带髂内分支出口。 4.分叉主体支架输送鞘外径≤14F；配套髂内延伸支架输送鞘外径≤8F；输送鞘带有亲水涂层、柔性鞘芯，便于通过迂曲血管。 5.支架近端、远端、髂内分支开口配备钽金属多角度显影标记；支架采用互挂编织工艺，柔顺性佳，降低支架打折风险。 6.分叉主体提供长短多种总长规格，髂外分支多直径可选；配套髂内延伸支架直径覆盖 6–10mm，长度覆盖 30mm/50mm/80mm，可匹配不同髂血管解剖条件。 7.手术通路兼容：同侧股动脉放置主体，支持肱动脉入路、对侧股动脉翻山入路实施髂内支架对接。
29 | 导丝Thruway Guidewire | [11 empty] | ★1.304 不锈钢芯丝，远端铂钨合金弹簧圈软头；0.014" 规格远端带有多枚不透射线标记。 ▲2.非亲水硅涂层梯度锥度设计，支撑力强、扭矩传导稳定，适合重度钙化下肢动脉介入。 ★3.具备 0.014"×300cm 主流规格，为斑块旋切导管配套支撑导丝，保障旋切器械稳定推送，降低血管夹层、穿孔风险。 4.提供直头 / J 头、多种锥度、多长度规格，同时可用于肾动脉、下肢动脉支架输送等常规外周介入。
30 | 电动痔疮套扎器系统 | [11 empty] | 1.套扎器无需外接负压，需自带电动负压。2、弹性线收紧部件，弹性线部件自带剪线功能。 3.套扎器系统吸管接头外径：12±1.5mm，内径10±1.0mm。 4.一把器械可击发3-6次。 5.3圈、5圈、6圈多型号匹配不同手术需求。 ★6.枪体内液体回流阻隔器 7、套扎系统主体:由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池、紧急旋钮组成。
31 | 冲洗引流管 | [11 empty] | 1、主要功能：水疗、雾化、冲洗。 2、1根软管+1个连接件。★3、适配我院型号YP-WH-1410超声雾化熏洗仪。4、规格:内径4mm，外径6mm。 5、软管材质:医用高分子材料/医用硅胶材料。 6、用途:用于手术后对废液的冲洗引流，保持创面清洁。 7、配有直通盆状接头连接件(起到冲洗作用)。 8、盆状引流装置壁厚:0.8mm 9、盆状引流装置尺寸:45cm*45cm*12cm。
32 | 高频切除电极 | [11 empty] | ▲1.配套奥林巴斯等离子电切刀使用； 2.适用范围：与内窥镜和高频电刀配套使用，经尿道或宫颈在生理盐水下对前列腺或宫腔进行凝固、切割和等离子汽化操作； 3.产品的组成、材质：包括但不限于铂铱合金、聚四氟乙烯、AISI304、镍铜合金； 4.一次性使用电极采用环氧乙烷灭菌； ▲5.产品规格：弦外径0.28±0.03mm，总长度261.6mm，偏差：+0.1mm/-0.4mm； 6.产品描述：环形,24Fr.,中号,0.2弦,12°,灭菌,一次性。
33 | 一次性使用储液盒 | [11 empty] | 一：技术参数:1.容量:≥200ml 2.液袋材质:医用级硅胶、乳胶或特种弹性体。 ▲3.管路系统:材质:医用级PVC、硅胶或超低吸附性特种管路。长度:≥1.2米;防渗漏接口;过滤器:通常配备一个孔径为0.22um或0.2um的空气过滤器/药液过滤器，用于排除空气和细菌。 4.流量范围:0.0-50ml/h，耗材需在整个范围内保持通畅。 ▲5.耗材所有接触药液的部分(储液袋材质、管路、过滤器)必须与常用化疗药物相容。(备注:提供的该型号耗材的药物相容性列表) 二、其他要求: 1.无菌:产品出厂前必须经过有效的灭菌处理(如环氧乙烷EO灭菌、伽马射线灭菌)，并提供无菌保证水平(SAL≤10) 2.无热原:产品必须不含致热原，确保输液安全。 3.细胞毒性:所有材料需通过细胞毒性测试，证明其安全性。 4.每个电子输注泵独立包装。 ★三、配套设备: 便携式输液泵，型号、规格:ELFensor P6。
34 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | [11 empty] | 一、技术参数: ★1、结构及组成:带针芯的穿刺活检针、通针、接柱。 ★2.材质:带针芯的穿刺活检针:不锈钢;通针:不锈钢。 3.穿刺针部分 ▲针径:≥2.4mm。 针体:长度70mm，有刻度标识。 ▲采样长度:≥20mm，通过接柱可调节。 针尖设计: 4.三棱形针尖 5.一次性使用无菌包装 6.适用范围:适用于人体骨髓穿刺，从骨组织中获取骨及骨髓样本，用作相关疾病的病理诊断进行骨髓活检。 7.适用标准:国内:YY/T0905-2023《骨髓穿刺针》 二、其他要求: 1.灭菌方式:EO环氧乙烷或伽马射线灭菌 2.有效期:通常2~5年(未开封) 3.工作温度:常温(储存建议避光、干燥)
35 | 预充式导管冲洗器（5ml) | [11 empty] | 1.预充规格：5ml、10ml，预装液体：0.9%氯化钠注射液。 2.有效期：2年， 3.使用类型：一次性使用。 4.适配规格：鲁尔螺口（螺旋无针接头），适配留置针、PICC、CVC、输液港所有无针接头，脉冲冲管、正压封管。 5.关键硬性技术指标：残留容量（芯杆推到底后剩余液体） 5ml：≤0.075 ml，10ml：≤0.10 ml，液体 PH 值：4.5 7.0，氯化钠浓度：0.9%（9g/L），渗透压摩尔浓度：260 320mOsmol/kg，无菌保证水平 SAL：10⁻⁶（百万分之一灭菌失败概率）。芯杆带止回锁止环（正压功能）：推完松开后自动产生微量正压，防血液反流堵管，推杆防脱落结构，推送顺滑，脉冲冲管手感好。密封性：正向加压，活塞、锥头帽无液体渗漏，负压条件下活塞无气体泄漏。 6.材质：医用级聚丙烯 PP，生物相容性符合 ISO 10993 全套检测，无细胞毒性、无致敏。 7.生物学安全指标：产品无菌，细菌内毒素：＜0.5EU/ml。
36 | 预充式导管冲洗器(10ml）