## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心康复设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定邮箱，文件命名：商家（生产厂家）名称及联系电话+成都公卫手术器械市场调研）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（元） | 总预算（元） | 基本功能要求 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 是否满足功能需求 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（元） | 总价报价（元） | 质保年限 | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
1 | 语言训练套装 | 1 | 2000 | 2000 | 包装尺寸：50*16*40CM±5cm。 用途：训练患者的听、说和识别能力。 | 3年 | 国产
2 | 写字板 | 1 | 450 | 450 | 1.规格尺寸：长60cm*宽90cm（±5cm ）； 2.材质：金属烤漆。 | 3年 | 国产
3 | 吞咽障碍治疗仪 | 1 | 30000 | 30000 | 1.操作方式：触摸屏，具备一键飞梭定位。 2.单通道。 3.具备评估、治疗、训练三种功能。 4.设备内置电极放置和粘贴示意图。 5.具有患者病历信息管理功能。 6.支持小脑顶核辅极电刺激及主电极多种输出模式，具有成人连续模式、儿童交替模式。 | 3年 | 国产
4 | 可调式OT桌 | 1 | 2000 | 2000 | 1.参考桌面尺寸：1200*810mm 2.实木桌面，环保漆面，健康无味 3.桌面宽度≥1200mm，深度≥810mm 4.桌体采用钢架设计，调节范围不窄于720~945mm 5.桌面静态最大承重≥50kg | 3年 | 国产
5 | 日常生活作业 训练套装 | 1 | 28000 | 28000 | 1.OT 综合训练系统是一款集合了 OT 常用训练工具的多功能作业治疗训练设备套装，内涵七个训练单元，包括文娱训练单元、认知训练单元、手上肢任务训练单元、渐进式手肌力训练单元、手功能运动训练单元、ADL训练单元，方便治疗师便捷且迅速地搭建基础 OT 训练系统。主要适用于上肢手功能性训练、日常生活活动训练及认知能力训练等。 | 3年 | 国产
6 | 上肢协调功能练习器（腕、手指） | 1 | 600 | 600 | 规格：840*190*540(mm) 材质:实木、不锈钢 用途：训练上肢稳定性、协调性功能,提高上肢的日常活动能力。 规格：330*240*360(mm)±5mm 材质：松木、环保无毒油漆 | 3年 | 国产
7 | 可调式沙磨板及附件 | 1 | 1000 | 1000 | 规格：1000*880*825(可调角度0°-30°) 收纳盒尺寸：850*190*90mm | 3年 | 国产
8 | 手功能康复 智能机器人 | 1 | 37000 | 37000 | 1.通过空气压力驱动， 实现对手指、手腕等关节的被动训练，以降低肌张力、改善血液循环、增加关节活动度等效果 2.具有防痉挛模式 3.具备智能被动、镜像、助力、语音声控、抗阻、主动训练；强度可调，可选左右手。 | 3年 | 国产
9 | 电动起立床 | 1 | 20000 | 20000 | 1.直立0°~90°可调，防低血压。 2.分体脚托内外翻、跖屈背屈可调。 3.扶手桌上下、前后可调。 4.脚踏板2000N变形≤10mm，床承重≥200kg。 5.配膝髋胸保护带、急停、中控脚轮，PVC床面，电机≥8000N。 | 3年 | 国产
10 | 光疗设备（红外偏振光治疗仪） | 1 | 45000 | 45000 | 1.双通道，配发散式红外和集束式偏振光辐射头各1个。 2.触摸液晶屏操作，治疗时间1～60min可调，步进1min，允差±5%。 3.万向支架水平旋转>180°、竖直>90°、仰角>90°；连续工作≥4h。 4.输出不稳定度≤±10%；电源220V±22V、50Hz±1Hz，输入功率400VA。 5.发散头：波长0.6～2.7μm，功率0～30W十档可调，模式1，防护罩≤74℃。 6.集束偏振光头：波长0.6～1.6μm，功率十档可调，5种模式，接触罩≤41℃。 | 3年 | 国产
11 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 27000 | 27000 | 1.手柄采用不锈钢材质。 2.按摩头采用钛合金材质，配备35mm、25mm、15mm三种按摩头。 3.具有无极变速开关，工作时振动连续输出，按摩头可伸缩。 4.频率连续可调，调节范围：10Hz~60Hz，每分钟振动次数范围：0~3600次。 5.控制器采用线控方式。 6.电压：AC220V/50Hz，内部电源：DC24V/12V。 | 3年 | 国产
12 | 可穿戴心肺运动测评系统 | 1 | 200000 | 200000 | 1.组成：医生Web端、智能移动终端、呼吸康复训练仪；主账号建数据库，子账号开处方，支持外接评估设备。 2.模块：医生工作台、患者管理、评估管理、康复处方、康复任务、训练任务、报告管理、问卷管理、统计分析、系统设置。 3.评估：覆盖重症肺炎、慢阻肺、哮喘、肺间质病、肺动脉高压、肺癌、支扩、尘肺、COPD-OSA；含用力肺通气、支气管舒张、呼吸肌力、吸入给药、等级分级。 4.问卷：自定义报表和默认模板，含VAS、SGRQ、TUGT、ETA-10、Berg、IMS、mMRC、CAT、SGRQ-C、改良巴氏、HADS、PSQI、NRS2002。 5.处方报告：评估/康复处方可打印、同步PDA；评估、训练、问卷报告可查，生成历史趋势，支持打印、大屏和健康档案分析。 6.用药居家：记录用药时间、药品、症状；居家模块配合小程序，开居家处方，实现院内外闭环。 7.对接安全：对接检测/训练设备、HIS、肺功能、6分钟步行，第三方报告上云并导入患者； 8.训练仪：排痰（振荡呼气正压、呼气正压）、吸气肌（自动/手动/自定义）、肺容量（IS流速型/容量型）；可设次数、强度、患者信息，测压力、功率、流量、容积、能量。 9.吸入与肌力：内置≥3种吸入装置，阻抗可调；定量模拟阻力，评估气流与协调性，图形化指导；显示有效吸气容积、时间、平均流量、屏气时间，测呼吸肌力。 10.配置：软件1套、训练仪4套。 | 3年 | 国产
13 | 四人站立架 | 1 | 3300 | 3300 | 规格：1860*1840*1145(mm) 桌面高度1120 | 3年 | 国产
14 | 肋木（带肩梯） | 1 | 2100 | 2100 | 规格：1095*680*2308(mm) 肩梯上下高度调节范围:1720～2250mm 肋木上弯架横杆调节范围：720～2425mm 横杆间隔155mm | 3年 | 国产
15 | 三向训练阶梯 | 1 | 4800 | 4800 | 1.规格：3100*1360*1300-1600mm 2.扶手调节范围:695-995mm 3.具有二步梯、三步梯、五步梯 4.扶手直径：32mm 5.材质：钢结构、烤漆、环保防滑垫 | 3年 | 国产
16 | 牵引网（含网架和床） | 1 | 8400 | 8400 | 外形尺寸：2030*1275*2060(mm)±20mm 床面尺寸：2030*1240*45mm±20mm 床面和顶网架距离：1520mm±20mm | 3年 | 国产
17 | 平衡杠 | 1 | 2500 | 2500 | 1、规格：3013*750*（785-1035）(mm) 2、扶手高度六级调节：785-1035mm，允差20mm 3、扶手间距：562(mm)，允差20mm 4、扶手直径：38(mm)，允差20mm 5、材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫 6、用途：主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。 | 3年 | 国产
18 | 简易运动训练套装 | 1 | 26500 | 26500 | 1.收纳柜：复合实木层板组合式，4个隔板栏位，层高可调；配自锁脚轮，尺寸约896×502.5×1843mm（±5%）。 2.专用收纳：哑铃位20个、弹力带位6个、组合悬挂孔位54个，可挂沙袋、训练垫、弹力管等。 3.配哑铃20个（0.5~5kg）、绑式沙袋14个（0.25~2.5kg）。 4.配体操棒3件、平衡软垫2件、弹力带6件（10~25lbs）、弹力绳5件（10~30lbs）。 5.配弹力球55/65/75cm各1件、瑜伽垫3件、泡沫轴1件、按摩球2件。 6.配普拉提圈2件、瑜伽小球3件、软式重力球8件（1~5lbs）、药球5件（1~5kg）。 7.配瑜伽球固定圈3件、半球1件。 | 3年 | 国产
19 | 测量评估套装 | 1 | 7800 | 7800 | 1.配11件评估器具：至少包括握力计、捏力计、触觉卡尺、指关节量角器、数显关节角度尺、神经触针、数显围度尺、手部屈伸卡、巴克锤、瓦针轮、三角锤。 2.握力计0~90kg，自动存最大值，可设目标、算平均与达标次数，手柄宽可调；捏力计0~27.3kg，存100条。 3.触觉卡尺3刺激点、0~150mm；指关节量角器0~150°；数显关节角度尺0~180°，均同步显示。 4.神经触针含0.4/0.5/0.7mm尼龙单丝，查轻触觉至深压。 5.数显围度尺围度/长度双模式，围度0~1500mm，存9数据并对比，一键锁紧。 6.手部屈伸测量卡测各指最大屈度及拇指最大伸展度。 7.巴克锤带可旋钢针、棕刷；瓦针轮为尖刺滚轮；三角锤不锈钢柄、橡胶头。 | 3年 | 国产
20 | 前臂旋转训练器 | 1 | 2500 | 2500 | 1、规格：≥560×325×1200(mm) 2、上下可调范围：210~880(mm) 3、可单独调节阻力大小 4、材质：不锈钢、烤漆 | 3年 | 国产
21 | 下肢关节康复器（CPM） | 1 | 18000 | 18000 | 2.伸展-5°~112°、屈曲3°~120°，级差1°，允差±20%。 3.速度1~9档，范围1~2.5°/s，允差±10%；阻力力矩小/中/大三档（35%/65%/100%）。 4.微电脑程序控制角度、速度、时间；定时0~240min，级差1min。 5.配手动控制器，可自行暂停或伸展/屈曲；具应急控制、过载自动反转保护。 6.LCD显示；膝踝旋钮切换膝、踝、髋三种训练，启停有提示音。 7.大腿支架调节≥90mm，小腿支架调节≥100mm。 8.三种控制模式：正常、角度、速度；额定载荷200N。 9.具痉挛保护；断电自动保存参数，恢复后支架保持停止状态。 | 3年 | 国产
22 | 冲击波治疗仪 | 1 | 193000 | 193000 | 1.工作压力1～5.5bar，最大能量密度7mJ/mm²；冲击频率1～25Hz；冲击次数100～9900次。 2.双通道输出，两把手枪可独立调节、同时使用，手枪具减振功能。 3.液晶触摸屏；4种脉冲模式：单次、自动、手动、自动间歇。 4.配8个传导子（标准、深层、变频、穴位、聚焦、震动、伸缩等），标配三子弹三弹道。 5.内置4种VAS疼痛评估模式，自动对诊前诊后加权评估。 6.智能管理：自动检测手枪连接，计数、显示、重置；支持手柄识别与状态声音提示。 7.语音播报治疗开始/结束；输出压力波脉宽最小180μs，误差±10%。 8.双重过压安全装置，气压不足提示，保养提示，无线联网。 9.种治疗模式：默认及低/中/高强度与低/中/高频率组合。 | 3年 | 国产
23 | 床旁主被动康复训练系统 | 1 | 130000 | 130000 | 1.床旁可移动，用于卧床及下肢运动障碍康复。 2.支持被动、主动、助力训练，可自动/手动切换。 3.内置8种预设程序，含标准、等速、协调、骨科、心肺等。 4.训练时长1~120min； 5.屏幕俯仰30°~45°、水平160°，高度/支臂/腿托电动调。 6.具痉挛、急停、断电保护，支持同向/反向/停止触发。 7.含患者/报告/计划管理，支持Wi-Fi TCP/IP物联与访问控制。 | 3年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：